OneSys仪器测量脚本语法

脚本语法

脚本中的所有语句和表达式都以换行符结尾，即每行为一个语句或表达式，不支持跨行。

关键字

| 关键字 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| for | for_end | if | else | if_end | var | break |
| print |  |  |  |  |  |  |

注释

只支持行注释，不支持块注释。

书写格式为“//”后面跟上注释字符串，如下所示：

// 声明变量 var index, x, y

数据类型和变量

只支持有符号整型（4字节）的数据类型。

var关键字用于声明变量。书写格式为先写“var”，后加空格和变量名。要声明多个变量，可以逐个声明每个变量；也可以在var后跟上一个变量名列表，各个变量之间用逗号分隔。

变量名必须以英文字母开头。

可以在声明语句中初始化变量，即在变量名后跟上赋值运算符‘=’和赋给变量的值；也可以在声明变量后，用赋值语句对变量初始化，如下所示：

var x, y = 0x11, z

如果变量没有初始化，则默认初值为0。

在一个脚本中，所有的变量都是全局变量。

常量

常量出现在右值（赋值运算符的右边）中。支持有符号整型常量。书写格式为10进制数或“0x”后面跟上16进制数，如下所示：

var x, y; x = 16 y = 0x1A

运算符和操作符

赋值运算符

=

左值是一个变量名，右值是赋给该变量的值。

算术运算符

+

加法运算符，计算两个操作数之和。

该运算符只能单独出现在一个表达式中。

-

减法运算符，从第一个操作数中减去第二个操作数。

该运算符只能单独出现在一个表达式中。

*

乘法运算符，用于计算操作数的积。

该运算符只能单独出现在一个表达式中。

/

除法运算符，用第二个操作数除第一个操作数。

该运算符只能单独出现在一个表达式中。

关系运算符

| 运算符 | 含义 |
| --- | --- |
| < | 小于 |
| <= | 小于或等于 |
| == | 等于 |
| >= | 大于或等于 |
| > | 大于 |
| != | 不等于 |

控制语句

分支语句

分支语句的通用形式为：

if expression statement1 else statement2 if_end

if expression statement if_end

如果expression为真，就执行statement1语句；如果expression为假，则执行statement2语句。

每个if语句必须使用if_end语句作为结束。

循环语句

循环语句的通用形式为：

for expression to end value statement for_end

关键字for之后包含了由”to”分开的两个表达式，默认的步长为1。

第一个表达式是初始值赋值，它在for循环开始的时候执行一次。

第二个表达式是判断结束值，在每次执行循环之前都要对它进行判断；大于或等于结束值就会结束循环。

需要注意循环的步长，如果循环的步长不为1，则需要在初始值赋值中使用变量，如下所示：

var x, y // 循环次数为5，步长为2 for x=0 to 9 y = x x = x + 2 for_end

循环语句可以嵌套执行。

关键字“break”用于结束当前的循环语句执行。如下所示：

var m for 0x01 to 0x10 for m = 0x01 to 0x20 if m == 0x11 break if_end for_end for_end

每个for语句必须使用for_end语句作为结束。

- 系统API

  - cmd

调用系统命令。

#### 语法

#### cmd command

#### 参数

command

系统命令。

#### 返回值

无。

#### 备注

无。

#### 示例

var time=120, DI=0x05 cmd hwreset cmd delay time cmd system.board.reset cmd mipi.write DI 0x28 cmd mipi.write DI 0x10

  - delay

延时命令，单位是毫秒。

#### 语法

#### delay ms

#### 参数

ms

延时的时长。

#### 返回值

无。

#### 备注

无。

#### 示例

delay 10

  - devr

向连接的仪器发送读操作命令。

#### 语法

#### devr index command

#### 参数

index

仪器的索引或别名。

command

读操作命令。

#### 返回值

result

仪器响应信息。发送操作命令后，自动读取仪器响应信息。

#### 备注

无。

#### 示例

#### devr 0 *IDN?

  - devw

向连接的仪器发送写操作命令。

#### 语法

#### devw index command

#### 参数

index

仪器的索引或别名。

command

写操作命令。

#### 返回值

status

仪器状态。发送操作命令后，自动发送查询仪器状态命令，并将查询结果返回。

#### 备注

无。

#### 示例

#### var result #### result = devw 0 CONF:VOLT:DC

  - join

将字符串和变量拼接成一个带双引号的字符串。

#### 语法

#### join member1 + member2 + … + memberN

#### 参数

member

变量或字符串。

#### 返回值

拼接后的字符串。其中，字符串带双引号，如：”d:\1.txt”。

#### 备注

无。

#### 示例

var index, path for index = 1 to 10 path = join “d:\”index “.txt” index = index + 1 for_end

  - joinx

将字符串和变量拼接成一个字符串，字符串不带双引号。

#### 语法

#### joinx member1 + member2 + … + memberN

#### 参数

member

变量或字符串。

#### 返回值

拼接后的字符串。如：d:\1.txt。

#### 备注

无。

#### 示例

var index, path var v1, v2, v3 for index = 1 to 10 path = joinx “d:\”index “.csv” filew path v1 v2 v3 index = index + 1 for_end

  - loadcmd

读取并运行命令脚本。

#### 语法

#### loadcmd filePath

#### 参数

filePath

命令脚本文件的路径和名称。

#### 返回值

无。

#### 备注

无。

#### 示例

loadcmd d:\work\test.txt

  - filew

将指定的变量值输出到CSV文件。

#### 语法

#### filew filePath var1 var2 … varN

#### 参数

filePath

输出CSV文件的路径和名称。

var

输出的变量或字符串。

#### 返回值

无。

#### 备注

无。

#### 示例

var a, b, c, d a = 0 b = 1 c = 2 d = 3 filew d:\work\log.csv “var1” “var2” “var3” “var3” filew d:\work\log.csv a b c d

  - print

向日志消息窗口输出信息。

#### 语法

#### print message1 + message2 + … + messageN

#### 参数

message

一个变量名或一个字符串。

#### 返回值

无。

#### 备注

运算符‘+’在这里不是算术运算，而是连接符。

变量值输出为十进制数。

#### 示例

#### var x = 0x10 #### print “x = ” + x #### print x

  - voltage_test

修改寄存器的值，并测量电压的操作。

根据voltage_test和voltage_test_end之间的寄存器列表，将指定范围内的值，遍历写入寄存器，同时测量电压值，可以指定寄存器值的步长和写操作的延时；也可以针对每个寄存器的值，遍历指定范围内的输出电流。

注意：字段名必须按照说明填写（忽略大小写），且字段必须按照说明中的顺序填写。

#### 语法

#### voltage_test source/measure #### register list #### voltage_test_end

#### 参数

source

输出仪器的索引或别名。

measure

测量仪器的索引或别名。

#### register list字段

Register

寄存器名称。

Byte

寄存器偏移地址。

Group（可选）

寄存器的分组序号。组序号相同的寄存器中，位序号不为’N’的位，连接成为一个整数，按照步长进行递增。

Bit_index

寄存器的位序号（7~0）。’N’表示该位不进行修改；如果指定了默认值，则该位写为默认值。位序号相同的位，同时变化。组序号相同的寄存器中的位序号必须连续。

Init

寄存器的初值。

Max

寄存器的最大值。

Step

寄存器值的步长。

Delay

寄存器操作的延时，单位为毫秒。

Output Min（可选）

输出电流/电压的最小值，电流/电压单位见Output Unit。例如，“0”或“0.1”。

Output Max（可选）

输出电流/电压的最大值，电流/电压单位见Output Unit。例如，“-100”或“0.01”。

Output Step（可选）

输出电流/电压的增幅或减幅，电流/电压单位见Output Unit。例如，“-1”或“1”。

Output Unit（可选）

输出电流/电压的单位（电流：“A”、“mA”或“uA”，电压：“V”或“mV”）。

Default（可选）

寄存器的默认值，包括寄存器偏移地址之前的所有寄存器的默认值。如果指定了默认值，则将默认值写入相应的’N’位，而不会读取寄存器的值。默认值之间用空格分隔。

#### 返回值

无。

#### 备注

同组内的寄存器，寄存器位序号必须按照递增的顺序排列。

#### 示例

#### // 地址相同的寄存器默认为同组寄存器，输出仪器和测量仪器为同一个仪器，测量电压值 #### voltage_test 0/0 #### Register; #### Byte; #### Bit_7; #### Bit_6; #### Bit_5; #### Bit_4; #### Bit_3; #### Bit_2; #### Bit_1; #### Bit_0; #### Init; #### Max; #### Step; #### Delay. #### RBA; #### 1; #### 7; #### 6; #### 5; #### 4; #### 3; #### 2; #### 1; #### 0; #### 20; #### F7; #### 1; #### 10. #### RBE; #### 8; #### N; #### 2; #### 1; #### 0; #### N; #### 2; #### 1; #### 0; #### 22; #### FF; #### 1; #### 10. #### RBF; #### 9; #### 3; #### 2; #### 1; #### 0; #### N; #### N; #### N; #### N; #### 30; #### FF; #### 1; #### 10. #### RC7; #### 1; #### 7; #### 6; #### 5; #### 4; #### 3; #### 2; #### 1; #### 0; #### 00; #### F7; #### 1; #### 10. #### RC7; #### 20; #### N; #### 8; #### N; #### N; #### N; #### N; #### N; #### N; #### 0F; #### FF; #### 1; #### 10. #### voltage_test_end

#### // 地址不相同的寄存器通过Group成为同组寄存器，输出仪器和测量仪器为同一个仪器，测量电压值 #### voltage_test 1/1 #### Register; #### Byte; #### Group; #### Bit_7; #### Bit_6; #### Bit_5; #### Bit_4; #### Bit_3; #### Bit_2; #### Bit_1; #### Bit_0; #### Init; #### Max; #### Step; #### Delay. #### RBA; #### 1; #### 0; #### 7; #### 6; #### 5; #### 4; #### 3; #### 2; #### 1; #### 0; #### 20; #### F7; #### 1; #### 10. #### RBE; #### 8; #### 1; #### N; #### 2; #### 1; #### 0; #### N; #### 2; #### 1; #### 0; #### 22; #### FF; #### 1; #### 10. #### RBF; #### 9; #### 2; #### 3; #### 2; #### 1; #### 0; #### N; #### N; #### N; #### N; #### 30; #### FF; #### 1; #### 10. #### RC6; #### 1; #### 3; #### 7; #### 6; #### 5; #### 4; #### 3; #### 2; #### 1; #### 0; #### 00; #### F7; #### 1; #### 10. #### RC7; #### 20; #### 3; #### N; #### 8; #### N; #### N; #### N; #### N; #### N; #### N; #### 0F; #### FF; #### 1; #### 10. #### voltage_test _end

#### //地址不相同的寄存器通过Group成为同组寄存器，输出仪器和测量仪器分别为不同的仪器，输出遍历0至-10mA，测量电压值 #### voltage_test 0/1 #### Register; #### Byte; #### Group; #### Bit_7; #### Bit_6; #### Bit_5; #### Bit_4; #### Bit_3; #### Bit_2; #### Bit_1; #### Bit_0; #### Init; #### Max; #### Step; #### Delay; #### Output Min; #### Output Max; #### Output Step; #### Output Unit. #### RBD; #### 7; #### 1; #### N; #### 6; #### 5; #### 4; #### 3; #### 2; #### 1; #### 0; #### 0; #### FF; #### 1; #### 10; #### 0; #### -10; #### -1; #### mA. #### RBB; #### 9; #### 1; #### N; #### N; #### N; #### N; #### N; #### 9; #### 8; #### 7; #### 0; #### FF; #### 1; #### 10; #### 0; #### -10; #### -1; #### mA. #### voltage_test _end

#### //输出仪器和测量仪器为同一个仪器，测量电压值，指定默认值，不读取寄存器 #### voltage_test 0/0 #### Register; #### Byte; #### Bit_7; #### Bit_6; #### Bit_5; #### Bit_4; #### Bit_3; #### Bit_2; #### Bit_1; #### Bit_0; #### Init; #### Max; #### Step; #### Delay; #### Default. #### RBA; #### 1; #### 7; #### 6; #### 5; #### 4; #### 3; #### 2; #### 1; #### 0; #### 20; #### F7; #### 1; #### 10; #### FF. #### RBE; #### 8; #### N; #### 2; #### 1; #### 0; #### N; #### 2; #### 1; #### 0; #### 22; #### FF; #### 1; #### 10; #### 00 00 00 00 00 00 00 FF. #### RBF; #### 9; #### 3; #### 2; #### 1; #### 0; #### N; #### N; #### N; #### N; #### 30; #### FF; #### 1; #### 10; #### FF 00 00 00 00 00 00 00 0F. #### RC7; #### 1; #### 7; #### 6; #### 5; #### 4; #### 3; #### 2; #### 1; #### 0; #### 00; #### F7; #### 1; #### 10; #### FF. #### voltage_test_end

  - current_test

修改寄存器的值，并测量电流的操作。

根据current_test和current_test_end之间的寄存器列表，将指定范围内的值，遍历写入寄存器，同时测量电流值，可以指定寄存器值的步长和写操作的延时；也可以针对每个寄存器的值，遍历指定范围内的输出电压。

注意：字段名必须按照说明填写（忽略大小写），且字段必须按照说明中的顺序填写。

#### 语法

#### current_test source/measure #### register list #### current_test_end

#### 参数

source

输出仪器的索引或别名。

measure

测量仪器的索引或别名。

#### register list字段

Register

寄存器名称。

Byte

寄存器偏移地址。

Group（可选）

寄存器的分组序号。组序号相同的寄存器中，位序号不为’N’的位，连接成为一个整数，按照步长进行递增。

Bit_index

寄存器的位序号（7~0）。’N’表示该位不进行修改；如果指定了默认值，则该位写为默认值。位序号相同的位，同时变化。组序号相同的寄存器中的位序号必须连续。

Init

寄存器的初值。

Max

寄存器的最大值。

Step

寄存器值的步长。

Delay

寄存器操作的延时，单位为毫秒。

Output Min（可选）

输出电流/电压的最小值，电流/电压单位见Output Unit。例如，“0”或“0.1”。

Output Max（可选）

输出电流/电压的最大值，电流/电压单位见Output Unit。例如，“-100”或“0.01”。

Output Step（可选）

输出电流/电压的增幅或减幅，电流/电压单位见Output Unit。例如，“-1”或“1”。

Output Unit（可选）

输出电流/电压的单位（电流：“A”、“mA”或“uA”，电压：“V”或“mV”）。

Default（可选）

寄存器的默认值，包括寄存器偏移地址之前的所有寄存器的默认值。如果指定了默认值，则将默认值写入相应的’N’位，而不会读取寄存器的值。默认值之间用空格分隔。

#### 返回值

无。

#### 备注

同组内的寄存器，寄存器位序号必须按照递增的顺序排列。

#### 示例

#### // 地址相同的寄存器默认为同组寄存器，输出仪器和测量仪器为同一个仪器，测量电流值 #### current_test 0/0 #### Register; #### Byte; #### Bit_7; #### Bit_6; #### Bit_5; #### Bit_4; #### Bit_3; #### Bit_2; #### Bit_1; #### Bit_0; #### Init; #### Max; #### Step; #### Delay. #### RBA; #### 1; #### 7; #### 6; #### 5; #### 4; #### 3; #### 2; #### 1; #### 0; #### 20; #### F7; #### 1; #### 10. #### RBE; #### 8; #### N; #### 2; #### 1; #### 0; #### N; #### 2; #### 1; #### 0; #### 22; #### FF; #### 1; #### 10. #### RBF; #### 9; #### 3; #### 2; #### 1; #### 0; #### N; #### N; #### N; #### N; #### 30; #### FF; #### 1; #### 10. #### RC7; #### 1; #### 7; #### 6; #### 5; #### 4; #### 3; #### 2; #### 1; #### 0; #### 00; #### F7; #### 1; #### 10. #### RC7; #### 20; #### N; #### 8; #### N; #### N; #### N; #### N; #### N; #### N; #### 0F; #### FF; #### 1; #### 10. #### current_test_end

#### // 地址不相同的寄存器通过Group成为同组寄存器，输出仪器和测量仪器为同一个仪器，测量电流值 #### current_test 1/1 #### Register; #### Byte; #### Change; #### Bit_7; #### Bit_6; #### Bit_5; #### Bit_4; #### Bit_3; #### Bit_2; #### Bit_1; #### Bit_0; #### Init; #### Max; #### Step; #### Delay. #### RBA; #### 1; #### 0; #### 7; #### 6; #### 5; #### 4; #### 3; #### 2; #### 1; #### 0; #### 20; #### F7; #### 1; #### 10. #### RBE; #### 8; #### 1; #### N; #### 2; #### 1; #### 0; #### N; #### 2; #### 1; #### 0; #### 22; #### FF; #### 1; #### 10. #### RBF; #### 9; #### 2; #### 3; #### 2; #### 1; #### 0; #### N; #### N; #### N; #### N; #### 30; #### FF; #### 1; #### 10. #### RC6; #### 1; #### 3; #### 7; #### 6; #### 5; #### 4; #### 3; #### 2; #### 1; #### 0; #### 00; #### F7; #### 1; #### 10. #### RC7; #### 20; #### 3; #### N; #### 8; #### N; #### N; #### N; #### N; #### N; #### N; #### 0F; #### FF; #### 1; #### 10. #### current_test_end

#### //地址不相同的寄存器通过Group成为同组寄存器，输出仪器和测量仪器分别为不同的仪器，输出遍历0至10V，测量电流值 #### current_test 0/1 #### Register; #### Byte; #### Change; #### Bit_7; #### Bit_6; #### Bit_5; #### Bit_4; #### Bit_3; #### Bit_2; #### Bit_1; #### Bit_0; #### Init; #### Max; #### Step; #### Delay; #### Output Min; #### Output Max; #### Output Step; #### Output Unit. #### RBD; #### 7; #### 1; #### N; #### 6; #### 5; #### 4; #### 3; #### 2; #### 1; #### 0; #### 0; #### FF; #### 1; #### 10; #### 0; #### 10; #### 1; #### V. #### RBB; #### 9; #### 1; #### N; #### N; #### N; #### N; #### N; #### 9; #### 8; #### 7; #### 0; #### FF; #### 1; #### 10; #### 0; #### 10; #### 1; #### V. #### current_test_end

#### //输出仪器和测量仪器为同一个仪器，测量电流值，指定默认值，不读取寄存器 #### current_test 0/0 #### Register; #### Byte; #### Bit_7; #### Bit_6; #### Bit_5; #### Bit_4; #### Bit_3; #### Bit_2; #### Bit_1; #### Bit_0; #### Init; #### Max; #### Step; #### Delay; #### Default. #### RBA; #### 1; #### 7; #### 6; #### 5; #### 4; #### 3; #### 2; #### 1; #### 0; #### 20; #### F7; #### 1; #### 10; #### FF. #### RBE; #### 8; #### N; #### 2; #### 1; #### 0; #### N; #### 2; #### 1; #### 0; #### 22; #### FF; #### 1; #### 10; #### 00 00 00 00 00 00 00 FF. #### RBF; #### 9; #### 3; #### 2; #### 1; #### 0; #### N; #### N; #### N; #### N; #### 30; #### FF; #### 1; #### 10; #### FF 00 00 00 00 00 00 00 0F. #### RC7; #### 1; #### 7; #### 6; #### 5; #### 4; #### 3; #### 2; #### 1; #### 0; #### 00; #### F7; #### 1; #### 10; #### FF. #### current_test_end

oscilloscope_test

修改寄存器的值，并操作示波器测量信号。

根据oscilloscope_test和oscilloscope_test_end之间的寄存器列表，将指定范围内的值，遍历写入寄存器，同时执行指定的示波器操作（例如，测量信号的幅值和Delay等），可以指定寄存器值的步长和写操作的延时；也可以针对每个寄存器的值，遍历指定范围内的输出电压。

在执行该测试前，应通过“devr”或“devw”命令将示波器的通道、测量源和测试条件设置好；遍历寄存器时，需要测量的操作（例如，检测测量源1和2的值，将示波器屏幕截图保存到示波器中），写入示波器操作文件，并将该文件路径写入参数“operation”。

#### 语法

#### oscilloscope_test source/measure operation #### register list #### oscilloscope_test_end

#### 参数

source

输出仪器的索引或别名。

measure

测量仪器（示波器）的索引或别名。

operation

示波器操作的文件路径。该文件在遍历寄存器中，每次写入新的值后被执行。

示波器操作文件中不能指定仪器的索引或别名，固定为测量仪器的索引。

示波器操作的命令需要参考该示波器的编程指南。

屏幕截图文件的路径和文件名为“C:\OneSysOutput\XXXXXX-YYYYYYYY-ZZZZZZ\screenImg-M-N.png”，其中，“X”表示脚本的文件名，“Y”表示日期，“Z”表示时间，“M”表示寄存器分组序号，“N”表示每个寄存器遍历的索引。

示例（MSO5204B）

#### measurement:meas1:value? #### HARDCOPY:VIEW FULLSCREEN #### HARDCopy:PORT FILE #### EXPort:FORMat PNG #### HARDCopy:FILEName //屏幕截图不需要指定文件名，由软件自动生成 #### HARDCopy:READOuts ONGRAticule #### HARDCopy STARt

#### register list字段

Name

寄存器名称。

Offset

寄存器偏移地址。

Group（可选）

寄存器的分组序号。组序号相同的寄存器中，位序号不为’N’的位，连接成为一个整数，按照步长进行递增。

Bit index

寄存器的位序号（0~31）。’N’表示该位不进行操作。位序号相同的位，同时变化。组序号相同的寄存器中的位序号必须连续。

Start value

寄存器的初值。

Max value

寄存器的最大值。

Step

寄存器值的步长。

Delay

寄存器操作的延时，单位为毫秒。

Output Min（可选）

输出电流/电压的最小值，电流/电压单位见Output Unit。例如，“0”或“0.1”。

Output Max（可选）

输出电流/电压的最大值，电流/电压单位见Output Unit。例如，“-100”或“0.01”。

Output Step（可选）

输出电流/电压的增幅或减幅，电流/电压单位见Output Unit。例如，“-1”或“1”。

Output Unit（可选）

输出电流/电压的单位（电流：“A”、“mA”或“uA”，电压：“V”或“mV”）。

#### 返回值

无。

#### 备注

同组内的寄存器，寄存器位序号必须按照递增的顺序排列。

#### 示例（MSO5204B）

#### devw 0 *rst #### devw 0 header off #### devr 0 *IDN? #### devw 0 acquire:stopafter runstop// runstop表示持续获取数据，sequence表示单序列采集 #### devw 0 select:ch1 on// 打开通道1的波形显示 #### devw 0 ch1:probefunc:extunits "mv"// 通道1的单位 #### devw 0 measurement:meas1:source1 ch1// 设置通道1的测量源 #### devw 0 measurement:meas1:type pwidth// 测量源1的类型 #### devw 0 trigger:a:edge:source ch1 #### devw 0 measurement:meas1:state on// 计算和显示指定的测量源 #### devw 0 horizontal:mode:scale 2e-5// x比例 #### devw 0 ch1:scale 4// y比例 #### devw 0 ch1:offset 0// y偏移 #### // 地址相同的寄存器默认为同组寄存器，输出仪器和测量仪器为同一个仪器 #### oscilloscope_test 0/0 D:\Work\GitWork\display-tool\test\osci config.txt #### Register; #### Byte; #### Bit_7; #### Bit_6; #### Bit_5; #### Bit_4; #### Bit_3; #### Bit_2; #### Bit_1; #### Bit_0; #### Init; #### Max; #### Step; #### Delay. #### RBE; #### 8; #### N; #### 2; #### 1; #### 0; #### N; #### 2; #### 1; #### 0; #### 22; #### FF; #### 1; #### 10. #### RBF; #### 9; #### 3; #### 2; #### 1; #### 0; #### N; #### N; #### N; #### N; #### 30; #### FF; #### 1; #### 10. #### RC7; #### 1; #### 7; #### 6; #### 5; #### 4; #### 3; #### 2; #### 1; #### 0; #### 00; #### F7; #### 1; #### 10. #### RC7; #### 20; #### N; #### 8; #### N; #### N; #### N; #### N; #### N; #### N; #### 0F; #### FF; #### 1; #### 10. #### oscilloscope_test_end

- 附录

SCPI通用命令（参照SourceMeter 2400）

通用命令是所有设备都通用的设备命令。这些命令由IEEE-488.2标准指定和定义的。

一般注意事项：

- 方括号（“[ ]”）用于表示可选字符集。这些可选字符不必包含在命令中。不要在命令中使用方括号。

- 尖括号（“< >”）用于表示参数类型。不要在命令中使用尖括号。

- 布尔参数（“<b>”）用于打开或关闭一个仪器操作。1或ON打开操作，0或OFF关闭操作。

- 大写字符表示每个命令字的短格式版本。

- 默认参数 - 列出的参数都是:RST和:SYSTem:PRESet的默认值，除非另有说明。注释位于每个表的末尾。

| 关键字 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| *CLS | 清除状态 | 清除所有事件寄存器和错误队列 |
| *ESE <NRf> | 标准事件状态使能 | 写标准事件使能寄存器 |
| *ESE? | 标准事件状态使能查询 | 读标准事件使能寄存器 |
| *ESR? | 标准事件状态寄存器查询 | 读并清除标准事件使能寄存器 |
| *IDN? | 仪器标识查询 | 返回制造商，型号，序列号和固件版本号 |
| *OPC | 操作完成 | 在所有挂起的命令执行完成后，设置标准事件寄存器中的操作完成位 |
| *OPC? | 操作完成查询 | 当所有待选设备操作完成时，将ASCII“1”放入输出队列 |
| *OPT? | 操作查询 | 查询已安装选项。响应消息中会标记是否安装选项。例如，如果响应消息为“0”，则无该选项；如果响应消息为CONTACT CHECK，则有该选项 |
| *RST | 复位 | 设备恢复到默认状态 |
| *SRE | 服务请求使能 | 写服务请求使能寄存器 |
| *SRE? | 服务请求使能查询 | 读服务请求使能寄存器 |
| *STB? | 状态字节查询 | 读状态字节寄存器 |
| *TRG | 触发 | 发送一个总线触发给设备 |
| *TST? | 自检查询 | 在ROM上执行校验测试，并返回结果 |
| *WAI | 等待操作完成 | 等待之前所有的命令执行完成 |

*IDN? — 标识查询  读标识码

仪器标识码包括制造商，型号，序列号和固件版本号，格式如下：

KEITHLEY INSTRUMENTS INC., MODEL nnnn, xxxxxxx, yyyyy/zzzzz /a/d

其中，nnnn表示型号，xxxxxxx表示序列号，yyyyy/zzzzz表示数字板ROM和显示板ROM的固件版本级别，包括生产日期和时间，a是模拟板修订级别，d是数字板修订级别。

*OPC — 操作完成  设置OPC位

*OPC?  — 操作完成查询  将“1”放入输出队列

发送*OPC后，当所有待执行命令完成以后，标准事件寄存器的OPC位被置位。发送*OPC?后，当所有待执行命令完成以后，将ASCII“1”放入输出队列。

通常，在INITiate命令之后发送其中一个命令。 INITiate命令用于使仪器退出空闲状态以执行测量。在触发模式中，所有的命令（除了DCL, SDC, IFC, SYSTem:PRESet, *RST, *RCL, *TRG, GET和ABORt）都不会执行。

在完成所有编程操作后，仪器返回到空闲状态，此时执行所有挂起的命令（包括*OPC和*OPC?）。 在执行最后一个挂起命令之后，OPC位被置位（*OPC），或ASCII“1”被放置在输出队列中（*OPC?）。

*RST — 复位  SourceMeter恢复为GPIB默认状态

发送*RST后，SourceMeter执行以下操作：

- SourceMeter恢复为GPIB的默认状态

- 取消所有挂起的命令

- 取消之前收到的*OPC和*OPC?的响应

*TRG — 触发  向SourceMeter发送总线触发

使用*TRG命令向SourceMeter发送一个GPIB触发器。它与组触发器（GET）具有同样的效果。

使用*TRG作为控制操作的事件。如果总线是控制输出，则SourceMeter对此触发器做出反应（原文：The SourceMeter reacts to this trigger if BUS is the programmed arm control source）。控制输出由TRIGger子系统编程。

*TST?  — 自检查询  运行自检并读取结果

使用这个查询命令去执行ROM的校验检测。该命令将结果代码（0或1）放在输出队列中。当SourceMeter被寻址以进行通信时，编码的结果从输出队列发送到计算机。

返回值为0表示测试已通过，值为1表示测试失败。

*WAI — 等待以继续  等待直到上一个命令完成

实际上，*WAI对SourceMeter来说是一个No-Op（无操作），因此不需要使用。

存在两种类型的设备命令：

串行命令 — 允许在下一个命令执行之前完成操作的命令。

并行命令 — 允许在并行命令的设备操作仍在进行时，执行后续命令的命令。

WAI命令用于暂停后续命令的执行，直到之前所有并行命令的设备操作完成。串行命令不需要*WAI命令。

SCPI信号测量命令（参照SourceMeter 2400）

面向信号的测量命令用于获取读数。你可以使用这些指令来控制测量过程。

| 关键字 | 描述 |
| --- | --- |
| :CONFigure:<function> | 配置SourceMeter以测量指定的功能。打开输出。 |
| :CONFigure? | 返回当前配置的功能。 |
| :FETCh? | 请求最新的读数。 |
| :READ? | 执行一个:INITiate和一个:FETCh?。 |
| :MEASure[:<function>]? | 一次性测量模式：执行一个:CONFigure和一个:READ?。 |

:CONFigure:<function>

- 参数

<function> =	CURRent[:DC]	测量电流功能

VOLTage[:DC]	测量电压功能

RESistance		测量电阻功能

- 查询

:CONFigure?		返回当前配置的功能

- 描述

配置仪器以测量指定的功能。:READ?命令通常用于触发指定数量的测量。

执行这个命令后，SourceMeter将执行以下动作：

- 选择指定功能。

- 与所选功能相关的所有控件默认为* RST值。

- 触发器模型的事件控制输出设置为立即。

- 触发器模型的计数值设置为1。

- 触发模型的延迟设置为零。

- 所有数学计算都被禁用。

- 缓冲区操作已禁用。

- 自动归零已启用。

- 输出将打开。

- 警告

当:CONFigure被执行，输出将被打开。注意输出端子上可能存在的危险电压。

- 备注

发送:MEASure?命令时，该命令自动被执行。

:FETCh?

- 描述

此查询命令请求存储在样本缓冲区中的最新处理读数。 发送此命令后，读数将被发送到计算机。 此命令不会影响仪器设置。

此命令不触发输出-测量操作；它只要求提供最后可用的读数。注意，该命令可以重复返回相同的读数。在有新读数之前，此命令将继续返回旧读数。例如，假设SourceMeter执行了20次输出-测量操作，:FETCh?命令将请求这20个输出-测量操作的读数。如果:FETCh?在执行输出-测量操作（ARM信号器打开）时发送，在SourceMeter重新进入空闲状态之前不会执行。

获取的读数取决于选择哪些数据元素，以及仪器目前被编程为输出-测量的内容。 测量读数优先于输出读数，非输出或测量的功能被指定为+9.91e37的NAN（非数字）值。

例如，假设选择电压，电流和电阻读数作为数据元素，仪器被编程为输出电压和测量电流。读取字符串:FETch?将包括编程的输出电压值和测量电流读数。由于未测量电阻，因此电阻读数为NAN。

如果SourceMeter设置为输出电压和测量电压，则电压读数将为测量电压读数（不是设置的输出电压值）。 电流和电阻读数均为NAN（电流不是测量或输出）。

- 备注

当发送:READ?或:MEASure?时，:FEATCh?自动被执行。

:READ?

- 描述

此命令用于触发和获取读数。读数的数量取决于触发器模型的配置方式。例如，如果配置为20个输出-测量操作（臂数1[原文：arm count 1]，触发计数20），则在SourceMeter返回空闲状态后将获取20组读数。

发送此命令时，以下命令被顺序执行：

- :INITiate

- :FETCh?

:INITiate命令通过使仪器退出空闲状态来开始操作。

在所有输出-测量操作完成后，SourceMeter将重新进入空闲状态，此时:FETCh?命令被执行。将读数发送到计算机并在SourceMeter发送通话时显示。

请注意，如果禁用了自动输出关闭（:SOURce1:CLEar:AUTO OFF），则必须先打开输出才能执行:READ?。所有输出-测量操作完成后，输出将保持打开状态。

如果启用了自动输出关闭（:SOURce1:CLEar:AUTO ON），则输出将在每个SDM（输出-延迟-测量）周期开始时自动打开，并在每次测量后关闭。

- 备注

对于型号2430脉冲模式，当:READ?被发送时，输出将打开。

:MEASure[:<function>]?

- 参数

<function> =	CURRent[:DC]	电流功能

VOLTage[:DC]	电压功能

RESistance		电阻功能

- 描述

该命令结合其他面向信号的测量命令，以执行“一次性”测量并获取读数。请注意，如果未指定函数，则将在当前选定的功能上进行测量。

发送此命令时，以下命令按照显示的顺序执行：

- :CONFigure:<function>

- :READ?

执行:CONFigure时，仪器进入“一次性”测量模式。

执行:READ?时，它的操作被执行。一般来说，另一个:ABORt被执行，然后是:INITiate，最后是:FETCh?获得读数。

执行:MEASure?时，打开输出并执行单次测量。如果启用了自动输出关闭，则测量完成后输出将关闭。如果禁用自动输出关闭，则测量完成后输出将保持打开状态。

- 警告

禁用自动输出关闭后，输出将在执行完成输出-测量操作后保持打开状态。注意输出端子上可能存在的危险电压。

SCPI子系统命令（参照SourceMeter 2400）

| 关键字 | 描述 |
| --- | --- |
| CALCulate | 配置和控制数学表达式；配置和控制范围测试；提供缓冲读数的统计数据 |
| DISPlay | 控制SourceMeter的显示 |
| FORMat | 选择仪器总线传输读数的数据格式。 |
| OUTPut | 控制所选的输出和输出使能。 |
| ROUTe | 选择前/后面板的输入/输出探针 |
| SENSe | sense1子系统用于配置和控制SourceMeter的测量功能。 许多命令都是全局的，其中单个命令会影响所有功能。 某些命令对于特定功能是唯一的。 例如，您可以为每个基本功能（电流，电压和电阻）设置唯一的范围。 |
| SOURce | 配置和控制输出电流和输出电压，以及设置每个数字输出线的逻辑级别（高或低）。 |
| STATus | 控制SourceMeter的状态寄存器。 |
| SYSTem | 包含了其它的杂项设置。 |
| TRACe | 配置和控制数据存储到缓冲区。 |
| TRIGger | 触发子系统由一系列命令和子系统组成，用于配置触发器模型。 |

SENSe[1]

Sense子系统用于配置和控制SourceMeter的测量功能。许多命令都是全局的，其中单个命令会影响所有功能。某些命令是特定功能专有的。例如，你可以为每个基本函数（电流，电压和电阻）设定一个惟一的范围设置。

在选择功能前，你可以对功能的各个配置进行设置。当选择一个功能时，它就假定该功能已经配置完成。

- CONCurrent <b>

[:SENSe[1]]:FUNCtion:CONCurrent <b>		控制并发测量

- 参数

<b>	=	0或OFF		禁用并发测量

1或ON		启用并发测量

- 查询

:CONCurrent?		查询并发测量的状态

- 描述

此命令用于启用或禁用仪器同时测量多个功能的设置。启用后，仪器将测量所选的功能。禁用后，只能启用一个测量功能。

从:CONCurrent ON变为:CONCurrent OFF，电压测量（VOLT:DC）功能被选择，其它所有的测量功能被禁用。使用:FUNCtion[:ON]命令选择一个其它的测量功能。

- [:ON] <function list>

- OFF <function list>

[:SENSe[1]]:FUNCtion[:ON] <function list>		启用指定的功能

[:SENSe[1]]:FUNCtion:OFF <function list>			禁用指定的功能

- 参数

<function list>		=	“CURRent[:DC]”		电流测量功能

“VOLTage[:DC]”		电压测量功能

“RESistance”			电阻测量功能

注意	功能列表中的每个功能必须用单引号或双引号括起来，并且使用逗号分隔（例如，:func:on “volt”, ”curr”）。

- 查询

[:ON]?		查询启用的功能

:OFF?		查询禁用的功能

- 描述

此命令用于启用或禁用仪器同时测量多个功能的设置。启用后，仪器将测量所选的功能。禁用后，只能启用一个测量功能。[:ON]命令用于启用一个或多个测量功能，:OFF命令用于关闭一个或多个测量功能。

请注意，列表中指定的每个函数必须用单引号或双引号括起来，并且函数必须用逗号分隔。

例如：

:FUNCtion “VOLTage”, “CURRent”		启用电压和电流功能

:FUNCtion:OFF ‘VOLTage’, ‘CURRent’	禁用电压和电流功能

请注意，有一个独立命令可用于启用或禁用所有三个测量功能（参见“ALL”）。

如果禁用并发测量，则:ON命令一次只能打开一个功能。

- ALL

[:SENSe[1]]:FUNCtion[:ON]:ALL			启用全部测量功能

[:SENSe[1]]:FUNCtion:OFF:ALL			禁用全部测量功能

- 描述

这个命令用于启用或禁用全部测量功能。

当启用（:ON:ALL）时，如果启用并发测量，则将同时执行电流，电压和电阻测量。如果禁用并发测量，则仅启用电阻功能。:OFF:ALL命令禁用所有测量。

- COUNt?

[:SENSe[1]]:FUNCtion[:ON]:COUNt?		查询启用功能的总数

[:SENSe[1]]:FUNCtion:OFF:COUNt?		查询禁用功能的总数

- 描述

这个查询命令用于确定启用或禁用功能的总数。

发送:ON:COUNt?后，响应消息描述了启用功能的总数。

发送:OFF:COUNt?后，响应消息描述了禁用功能的总数。

- STATe? <name>

[:SENSe[1]]:FUNCtion:STATe <name>

- 参数

<name>	=	“CURRent[:DC]”			电流测量功能

“VOLTage[:DC]”			电压测量功能

“RESistance”				电阻测量功能

注意	功能名称必须被单引号或双引号括起来（例如，:func:stat? “volt”）。

- 描述

这个命令用于查询指定测量功能的状态。返回的响应消息“0”表示指定的功能是禁用的，“1”表示功能是启用的。

- RESistance:MODE <name>

[:SENSe[1]]:RESistance:MODE <name>		选择电阻测量方式

- 参数

<name>	=	MANual			手动测量方式

AUTO			自动测量方式

- 查询

:MODE?			查询测量方式

- 描述

这个命令用于选择电阻测量方式。选择手动方式，用户必须配置输出和测量操作的各个方面。选择电阻功能后，电阻读数只是(电压/电流)的计算结果。

选择电阻功能的自动方式，SourceMeter将配置为输出电流测量电压。所使用的输出电流值和电压测量范围取决于所选的欧姆测量范围。

- RESistance:OCOMpensated <b>

[:SENSe[1]]:RESistance:OCOMpensated <b>		控制偏置补偿欧姆法

- 参数

<b>	=		1或ON				启用偏置补偿欧姆法

0或OFF				禁用偏置补偿欧姆法

- 查询

:OCOMpensated?		查询偏置补偿欧姆法的状态

- 描述

这个命令用于启用或禁用偏置补偿欧姆法。使用电阻自动测量方式时，自动设置输出电流的值。使用电阻手动测量方式时，你必须设置输出（电压或电流）的值。

注意	当发送:MEASure?（电阻功能）或:CONFigure:RESistance命令时，偏置补偿欧姆法将被禁用。

SOURce[1]

使用下面的命令配置和控制输出电流和输出电压。

- CLEar[:IMMediate]

:SOURce[1]:CLEar[:IMMediate]				关闭输出

- 描述

此命令用于关闭输出。在完成所有已编程的输出-测量操作并且仪器返回空闲状态后，输出将关闭。

请注意，如果启用了自动输出关闭，则输出将自动关闭。

- CLEar:AUTO

:SOURce[1]:CLEar:AUTO <b>					控制自动的输出

:SOURce[1]:CLEar:AUTO:MODE <name>		选择自动的模式

- 参数

<b>	=	1或ON		启用自动输出关闭

0或OFF		禁用自动输出关闭

<name>	=	ALWAYS		开/关每个SDM周期

TCOunt		触发计数后关闭

- 查询

:AUTO?		查询自动输出关闭的状态

:MODE?		查询模式

- 描述

这个命令用于控制输出的自动输出关闭。启用自动输出关闭后，一个:INITiate（或:READ?或:MEASure?）将启动输出-测量操作。输出将在每个SDM（输出-延时-测量）周期开始时打开，并在每次测量完成后关闭。

禁用自动输出关闭后，必须先打开输出，然后才能使用:INITiate或:READ?启动输出-测量操作。:MEASure?命令将自动打开输出。一旦操作开始，即使仪器返回空闲状态，输出也将保持开启状态。禁用自动输出关闭是*RST和:SYSTem:PRESet的默认值。

对于:MODE命令，输出将在每个SDM周期后使用ALWAYS选项关闭。 使用TCOunt选项，当触发计数到期时，输出将关闭。

- 警告

在自动输出关闭禁用的情况下，输出将在所有已编程的输出-测量操作完成后保持打开状态。注意输出端子上可能存在的危险电压。

- FUNCtion[:MODE] <name>

:SOURce[1]:FUNCtion[:MODE] <name>				选择输出模式

- 参数

<name>	=	VOLTage		选择电压模式

CURRent		选择电流模式

MEMory		选择存储模式

- 查询

[:MODE]?			查询选择的输出

- 描述

此命令用于选择输出模式。选择VOLTage后，将使用电压输出，选择CURRent后，将使用电流输出。

选择MEMory后，可以执行存储扫描。可以按顺序调用保存在内存中的操作设置（最多100个）。这允许在扫描中使用多个输出/测量功能。

- MODE <name>

:SOURce[1]:CURRent:MODE <name>			选择输出电流的DC模式

:SOURce[1]:VOLTage:MODE <name>			选择输出电压的DC模式

- 参数

<name>	=	FIXed		选择输出的固定模式

LIST			选择输出的列表模式

SWEep		选择输出的扫描模式

- 查询

:MODE?		查询DC输出模式

- 描述

此命令用于选择指定输出的DC模式。这三种模式解释如下：

FIXed — 在此DC模式下，指定的输出将输出固定的级别。使用:RANGe和:AMPLitude命令指定固定的输出级别。

LIST —在此模式下，输出指定的级别在一个列表中。

SWEep — 在此模式下，输出将执行电压，电流或存储器扫描。

- 备注

只要SourceMeter进入本地状态，输出模式将默认为FIXed。

- RANGe <n>

:SOURce[1]:CURRent:RANGe <n>			选择输出电流的范围

:SOURce[1]:VOLTage:RANGe <n>			选择输出电压的范围

- 参数（2400/2400-LV/2401）

<n>	=	-1.05至1.05			指定输出电流级别（安培）

-210至210	指定输出电压级别（伏特）

（-21至21，2400-LV和2401）

DEFault	100uA范围（输出电流）

20V范围（输出电压）

MINimum	1uA范围（输出电流）

200mV范围（20V，2400-LV和2401）

MAXimum	1A范围（输出电流）

200V范围（20V，2400-LV和2401）

UP	选择下一个更高的范围

DOWN	选择下一个更低的范围

- 查询

:RANGe?				查询指定输出的范围

:RANGe? DEFault		查询*RST默认输出范围

:RANGe? MINimum		查询最低的输出范围

:RANGe? MAXimum		查询最高的输出范围

- 描述

此命令用于手动选择指定输出的范围。通过指定要使用的近似输出幅度来选择范围。然后仪器将进入可以容纳该级别的最低范围。例如，如果您希望输出级别约为3V，请发送以下命令：:SOURce:VOLTage:RANGe 3

上面的命令将为输出电压选择20V范围。如“参数”中所列，您还可以使用MINimum，MAXimum和DEFault参数手动选择输出范围。UP参数选择下一个较高的输出范围，而DOWN选择下一个较低的输出范围。

请注意，仪器可以自动选择输出范围。

- AUTO <b>

:SOURce[1]:CURRent:RANGe:AUTO <b>		输出电流自动范围

:SOURce[1]:VOLTage:RANGe:AUTO <b>		输出电压自动范围

- 参数

<b>	=	0或OFF		关闭自动范围

1或ON		打开自动范围

- 查询

AUTO?		查询自动范围的状态

- 描述

此命令用于打开或关闭指定输出的自动范围。启用后，仪器将自动选择指定输出级别的最敏感范围。禁用时，仪器将使用仪器当前所在的范围。

如果选择固定范围，将禁用自动范围。

*RST和:SYSTem:PREset启用输出自动范围。当SourceMeter进入本地状态时，禁用输出自动范围。

- [:IMMediate][:AMPLitude] <n>

:SOURce[1]:CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] <n>		立即设置固定输出电流的幅度

:SOURce[1]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] <n>		立即设置固定输出电压的幅度

- 参数（2400/2400-LV/2401）

<n>	=	-1.05至1.05			设置输出电流幅度（安培）

-210至210			设置输出电压幅度（伏特）

（-21至21，2400-LV和2401）

DEFault				0A或0V

MINimum			-1.05A或-210V

MAXimum			+1.05A或+210V(+21V，2400-LV和2401)

- 查询

:CURRent?					查询输出电流设置的幅度

:CURRent? DEFault			查询*RST默认的幅度

:CURRent? MINimum		查询最低允许幅度

:CURRent? MAXimum		查询最高允许幅度

:VOLTage?					查询输出电压设置的幅度

:VOLTage? DEFault			查询*RST默认的幅度

:VOLTage? MINimum		查询最低允许幅度

:VOLTage? MAXimum		查询最高允许幅度

- 描述

此命令用于立即更新固定输出的幅度。列表或扫描模式下，此命令无效。

注意，sourcing:MODE命令用于选择一个固定输出（见MODE <name>）。

如果当前选择了手动输出范围，则指定的幅度不能超过该范围。例如，如果输出处于2V范围（禁用自动范围），则无法将输出幅度设置为3V。 在自动范围中，幅度可以设置为输出能力范围内的任何级别。

MINimum和MAXimum参数仅在当前选择最高输出范围时有效。在较低的输出范围上发送MINimum或MAXimum参数将生成错误-221（设置冲突）。

- TRIGgered[:AMPLitude] <n>

:SOURce[1]:CURRent[:LEVel]:TRIGgered[:AMPLitude] <n>	触发时设置固定的输出电流幅度

:SOURce[1]:VOLTage[:LEVel]:TRIGgered[:AMPLitude] <n>	触发时设置固定的输出电压幅度

- 参数（2400/2400-LV/2401）

<n>	=	-1.05至1.05			指定输出电流幅度（安培）

-210至210	指定输出电压幅度（伏特）

（-21至21，2400-LV和2401）

DEFault	0A或0V

MINimum	-1.05A或-210V

MAXimum	+1.05A或+210V

- 查询

:TRIGgered?					查询固定输出的触发幅度

:TRIGgered? DEFault			查询*RST默认幅度

:TRIGgered? MINimum		查询最低允许幅度

:TRIGgered?	MAXimum		查询最高允许幅度

- 描述

此命令与[:IMMediate][:AMPLitude]命令执行的操作相同，只是幅度不会立即更新。使用此命令，当触发SourceMeter执行输出-测量操作时，振幅会更新。例如，如果仪器在触发层中等待外部触发，则在SourceMeter接收到外部触发之前，输出的幅度不会更新。

MINimum和MAXimum参数仅在当前选择最高输出范围时有效。在较低的输出范围上发送MINimum或MAXimum参数将产生错误-221（设置冲突）。

- [:LEVel] <n>

:SOURce[1]:VOLTage:PROTection[:LEVel] <n>		设定输出电压的电压限制

- 参数（2400）

<n>	=	-210至210			指定输出电压的限制

20					上限为20V

40					上限为40V

60					上限为60V

80					上限为80V

100					上限为100V

120					上限为120V

160					上限为160V

161至210			上限为210V（NONE）

DEFault				上限为210V（NONE）

MINimum			上限为20V

MAXimum			上限为210V（NONE）

- 查询

[:LIMit]?						查询限制的级别

[:LIMit]? DEFault				查询*RST默认限制

[:LIMit]? MINimum			查询最低允许限制

[:LIMit]?	MAXimum			查询最高允许限制

- 描述

此命令用于设定输出电压的过压保护（OVP）限制。输出电压不会超过选择的限制。

例外情况是，型号2400的参数值超过160V，型号2410的参数值超过500V，型号2420的参数值超过48V，型号2425和2430的参数值超过80V，型号2440的参数值超过32V。

超过这些值允许输出其最大电压。 在输出电流模式下也会强制执行限制。限制参数值是幅度，对正输出电压和负输出电压都有效。你可以将限制表示为正值或负值。

如果指定的值小于最低限制，则将选择最低限制。如果指定介于限制之间的值，则将选择下限。例如，如果为型号2400指定值110，则将选择100V限制。

- 警告

即使将电压保护限制设置为最低值（20V），当OUTPUT为ON时，切勿触摸连接到SourceMeter端子的任何物体或表面。 始终假设OUTPUT为ON时存在危险电压（>30V rms）。

- DELay <n>

:SOURce[1]:DELay <n>			手动设置输出的延迟

- 参数

<n>	=	0至999.9999		以秒为单位指定延迟

MINimum			0秒

MAXimum			999.9999秒

DEFault				0秒

- 查询

:DELay?						查询延迟

:DELay? DEFault				查询*RST默认延迟

:DELay? MINimum			查询最低允许延迟

:DELay?	MAXimum			查询最高允许延迟

- 描述

此命令用于手动设置一个输出的延迟（设置时间）。在设置的输出打开后，产生延迟以允许输出级别在进行测量之前稳定下来。

请注意，输出电流和输出电压的延迟相同。不要将此输出延迟与触发延迟混淆。输出延迟是设备动作（SDM周期）的一部分，而触发延迟发生在设备动作之前。

自动延迟可以用来自动设置输出延迟。

- DELay:AUTO <b>

:SOURce[1]:DELay:AUTO <b>			打开/关闭输出的自动延迟

- 参数

<b>	=	0或OFF			关闭自动延迟

1或ON			打开自动延迟

- 查询

:AUTO?						查询自动延迟的状态

- 描述

启用后，仪器将自动选择适合当前输出/测量设置的延迟时间。*RST和SYST:PRES默认是打开自动延迟。

- 配置电压和电流扫描

有两种方法可以配置扫描的开始和停止级别。可以使用:STARt和:STOP命令，也可以使用:CENTer和:SPAN命令。

注意，为了进行扫描，所选择的输出必须处于扫描输出模式，并且触发计数应与扫描中的输出-测量点数相同。

- RANGing <name>

:SOURce[1]:SWEep:RANGing <name>			选择输出的测距模式

- 参数

<name>	=	BEST			使用最好的固定模式

AUTO			为每个扫描级别使用最敏感的输出范围

FIXed			使用当前输出范围进行全部扫描

- 查询

:RANGing?					查询输出的测距模式

- 描述

此命令用于选择扫描的输出测距模式。选择BEST后，SourceMeter将选择一个固定的输出范围，以适应扫描中的所有输出级别。对于前面板操作，这是BEST FIXED选项。选择AUTO后，SourceMeter将自动转到扫描中每个输出级别的最敏感输出范围。对于前面板操作，这是AUTO RANGE选项。

如果选择了FIXed，则输出保持在扫描开始时当前所在的范围。对于超过输出范围能力的扫描点，将输出该范围的最大级别。对于前面板操作，这是FIXED选项。

- SPACing <name>

:SOURce[1]:SWEep:SPACing <name>			选择扫描间隔

- 参数

<name>	=	LINear				线性间隔

LOGarithmic			对数间隔

- 查询

:SPACing?					查询扫描间隔

- 描述

此命令用于选择扫描的间隔。选择LINear后，扫描中的点将以线性间隔执行。选择LOGarithmic后，输出-测量点将以对数间隔执行。

- STARt <n>

- STOP <n>

:SOURce[1]:CURRent:STARt <n>			指定启动电流级别（电流扫描）

:SOURce[1]:VOLTage:STARt <n>			指定启动电压级别（电压扫描）

:SOURce[1]:CURRent:STOP <n>			指定停止电流级别（电流扫描）

:SOURce[1]: VOLTage:STOP <n>			指定停止电压级别（电压扫描）

- 参数（2400/2400-LV/2401）

<n>	=	-1.05至1.05				设置输出电流级别（安培）

-210至210				设置输出电压级别（伏特）

（-21至21，2400-LV和2401）

DEFault					0A或0V

MINimum				-1.05A或-210V（-21V，2400-LV和2401）

MAXimum				+1.05A或+210V（+21V，2400-LV和2401）

- 查询

:STARt?					查询扫描启动级别

:STARt? DEFault			查询*RST默认级别

:STARt? MINimum		查询最低允许级别

:STARt? MAXimum		查询最高允许级别

:STOP?					查询扫描停止级别

:STOP? DEFault			查询*RST默认级别

:STOP? MINimum		查询最低允许级别

:STOP? MAXimum		查询最高允许级别

- 描述

这些命令用于指定扫描的启动和停止级别。如果使用固定（手动）输出范围，则将使用适合所有输出值（Best Fixed Range）的输出范围执行扫描。如果扫描一个或多个输出范围，则可以使用输出自动范围。

当扫描开始时，将输出指定的启动级别，并且在SDM周期的延迟周期之后，执行测量。

扫描继续，直到输出指定的停止级别。在此级别，仪器再次执行另一次测量（在SDM延迟之后），然后停止扫描。

可以通过指定步长或指定扫描中的输出-测量点来设置扫描中的输出-测量点。

:STARt和:STOP对应到:CENTer和:SPAN。因此，当更改启动和停止值时，中心和跨度的值会受到如下影响：

center =（start + stop）/ 2

span = stop – start

- CENTer <n>

- SPAN <n>

:SOURce[1]:CURRent:CENTer <n>			指定电流扫描的中心点

:SOURce[1]:VOLTage:CENTer <n>			指定电压扫描的中心点

:SOURce[1]:CURRent:SPAN <n>			指定电流扫描的跨度

:SOURce[1]: VOLTage:SPAN <n>			指定电压扫描的跨度

- 参数（2400/2400-LV/2401）

<n>	=	-2.1至2.1				设置输出电流级别（安培）

-420至420				设置输出电压级别（伏特）

（-42至42，2400-LV和2401）

DEFault					0A或0V

MINimum				-2.1A或-420V（-42V，2400-LV和2401）

MAXimum				+2.1A或+420V（+42V，2400-LV和2401）

- 查询

:CENTer?					查询扫描中心点

:CENTer? DEFault			查询*RST默认级别

:CENTer? MINimum			查询最低允许级别

:CENTer? MAXimum			查询最高允许级别

:SPAN?						查询扫描跨度

:SPAN? DEFault				查询*RST默认级别

:SPAN? MINimum			查询最低允许级别

:SPAN? MAXimum			查询最高允许级别

- 描述

可以通过指定中心和跨度参数来配置扫描。通过指定中心点，可以扫描设备的操作点。跨度确定扫描宽度，操作点位于扫描中心。

例如，假设正在测试工作在10V的设备，并且想要从8V扫描到12V。为此，可以指定中心为10V，跨度为4伏（12 - 8）。使用:STEP或:POINts命令指定扫描中的数字或输出-测量点。

:CENTer和:SPAN分别对应:STARt和:STOP。因此，当中心和跨度值发生变化时，启动和停止的值会受到如下影响：

Start = Center – (Span / 2)

Stop = Center – (Span / 2)

- STEP <n>

:SOURce[1]:CURRent:STEP <n>			指定步长（电流扫描）

:SOURce[1]:VOLTage:STEP <n>			指定步长（电压扫描）

- 参数（2400/2400-LV/2401）

<n>	=	-2.1至2.1				设置输出电流级别（安培）

-420至420				设置输出电压级别（伏特）

（-42至42，2400-LV和2401）

DEFault					0A或0V

MINimum				-2.1A或-420V（-42V，2400-LV和2401）

MAXimum				+2.1A或+420V（+42V，2400-LV和2401）

- 查询

:STEP?						查询扫描步长

:STEP? DEFault				查询*RST默认级别

:STEP? MINimum			查询最低允许级别

:STEP? MAXimum			查询最高允许级别

- 描述

此命令用于指定一个线性扫描的步长。当扫描开始时，输出级别从开始级别到停止级别以相等的步长变化。在每个输出步骤（包括开始和停止级别）执行测量。

注意，此命令不能用于对数扫描。使用:POINTs命令来设置对数扫描的输出-测量点。

为了避免设置冲突错误，请确保步长大于起始值且小于停止值。

线性扫描中的输出-测量点的数量可以如下计算：

Points = [(Stop – Start) / Step] + 1

Points = (Span / Step) + 1

在线性扫描中设置输出-测量点的另一种方法是使用:POINTs命令简单地指定扫描中的输出-测量点的数量。

请注意:STEP和:POINts命令是关联的。更改步长也会改变输出-测量点的数量。相反，改变输出-测量点的数量会改变步长。

- POINts <n>

:SOURce[1]:POINts <n>			设置扫描的输出-测量点

- 参数

<n>	=	1至2500				指定输出-测量点的数量

MINimum				1

MAXimum				2500

DEFault					2500

- 查询

:POINts?					查询扫描点的数量

:POINts? DEFault				查询*RST默认扫描点的数量

:POINts? MINimum			查询最低允许扫描点的数量

:POINts? MAXimum			查询最高允许扫描点的数量

- 描述

:POINts命令指定了一个扫描输出-测量点的总数。对于线性扫描，输出-测量点在起始点和停止点之间是等距的(阶梯式)。对于对数扫描，输出-测量点在对数刻度上间隔相等。请注意，开始和停止级别是输出-测量点。

线性扫描的步长可以如下计算：

Step Size = (Stop – Start) / (Points – 1)

Step Size = Span / (Points – 1)

对数扫描的步长可以如下计算：

Log Step Size=log10 (Stop)-log10 (Start)Points-1

在扫描中设置输出-测量点的另一种方法是使用:STEP命令指定步长。

请注意:POINts和:STEP命令是关联的。更改输出-测量点的数量也会改变步长。相反，改变步长会改变输出-测量点的数量。

- DIRection <name>

:SOURce[1]:SWEep:DIRection <name>			设置扫描方向

- 参数

<name>	=	UP				从开始到停止级别执行扫描

DOWn			从停止到开始级别执行扫描

- 查询

:DIRection?					查询扫描的方向

- 描述

通常，扫描从开始运行到停止级别。:STARt和:STOP，或:CENTer和:SPAN命令用于设置这些级别。

此命令允许更改扫描的执行方向。选择DOWn后，扫描将从停止级别开始并在开始级别结束。选择UP将扫描操作恢复到正常的开始到停止方向。

输出和测量编程示例

输出电流为10mA，测量电压

#### 示例

#### *RST // 复位 #### SOURce:FUNCtion CURRent // 设置输出电流模式 #### SOURce:CURRent:MODE FIXED // 设置输出电流固定值方式 #### SOURce:CURRent:RANGe MAXimum // 设置输出电流范围1A ~0.0001A #### SOURce:CURRent:RANGe DOWN // 设置输出电流范围0.1A ~0.00001A #### SENS:FUNC “VOLT” // 设置测量电压模式 #### FORM:ELEM VOLT // 只输出电压 #### OUTput ON // 打开输出 #### SOURce:CURRent 0.01 // 设置输出电流为0.01A #### READ? // 返回测量读数

输出电压5V，测量电流

#### 示例

#### *RST // 复位 #### SOURce:FUNCtion VOLTage // 设置输出电压模式 #### SOURce:VOLTage:MODE FIXED // 设置输出电压固定值方式 #### SOURce:VOLTage:RANGe DEFault // 设置输出电压20V范围 #### SENS:FUNC “CURR” // 设置测量电流模式 #### SENS:CURR:PORT 0.1 // 设置测量顺从电流（当输出期望电压时能够达到的最大电流）为100mA #### SENS:CURR:RANGe 0.1 // 设置电流上限为100mA #### FORM:ELEM CURR // 只输出电流 #### OUTput ON // 打开输出 #### SOURce:VOLTage 5 // 设置输出电压为5V #### READ? // 返回测量读数

<NRf>：数字表示格式—此参数是一个可以表示为整数，实数或指数的数字。